技术参数：

1.316L医用级抗菌不锈钢板，台面厚度：≥2mm。

2.台面一次成型，内部全圆弧式设计，背板和顶板周围也均为圆弧式设计；

3.负压排气设计，腰部抽风；

4.照明灯光组件和自动消毒组件，带智能自动翻转和智能互联互锁功能，在取材时，消毒装置将自动隐藏于工作站内部，在晚上非工作时间，消毒装置会自动翻转对台面进行消毒杀菌，同时舒适照明装置会自动隐藏，有效减少工作人员在工作时的误操作，减少工作危害，紫外线消毒配备定时功能，方便操作；

5.两侧配备电动伸缩式钢化防护玻璃，在有需要时，防护玻璃会自动打开（无需手动），防止在取材时，组织液飞溅到工作站外面和取材记录台上面，造成室内生化污染

6.成像专用光源组件；

7.磁性吸附工具架；

8.配品牌热水器，6L装，即开即热；

9.进口骨组织粉碎机，0.5马力，50HZ，全304不锈钢内胆，性能可靠，保证下水通畅；

10.工作站整体电路保护组件；

11.全304不锈钢取材工作站专用热水小喷枪；

12.全304不锈钢取材工作站专用小喷枪，伸缩距离达到1米以上；

13.台面自动冲洗装置，304不锈钢喷嘴，内部设计有防堵装置，可连续长时间不间断冲刷台面，保证台面上的福尔马林溶液以最快的速度被冲入下水道；

14.置于台面上的激光雕刻标尺，不锈钢碳化技术，长度：≥500mm

15.配备多功能五孔插座

16.病理大体取材专用砧板，带横向和纵向坐标系刻度尺

17.智能全自动整机台面升降组件（带2组自适应记忆功能组件）(说明：可调节工作站台面高度0-400mm，满足不同工作人员对于台面高度的不同要求，降低职业损伤，更加人性化，附带2组记忆功能，一键即可调节到最佳位置)；

18福尔马林电动灌装组件(说明：支持脚踏开关控制，电机使用耐腐蚀性材质制作，寿命长，性能可靠)

19循环风幕系统

20触屏控制系统（说明：高清液晶触摸式显示屏，配备人机交互系统，集成管理系统，对于取材时的排风，灯光照明，风速的感应等都具有自动控制性。）

21尺寸规格：（需根据科室实际需求及场地尺寸定制）

22在标准图片产品基础上作个性定制，定制要求是同时满足两人取材，个性化满足中间两人同时操作的一体成型水盆，两端为专业取材平台，排风、热水、冲洗配套满足专业要求。