医用洁净工作台主要技术参数

1、技术参数

1.1 气流流速：0.30～0.45m/s；

1.2 工作台到地面高度：750mm；

1.3 噪音≤65dB(A)；

1.4 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.5 照明：≥300lx；

1.6 洁净等级：ISO5级（ISO Class5），100级（美联邦209E）Class100（Fed 209E）；

2、结构特点

2.1洁净台分类：水平层流、单面操作；

2.2过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%；

2.3 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；

2.4工作区采用四面（左右二侧玻璃、顶部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；

2.5可在洁净台顶部更换、维修风机，后部更换过滤器；

2.6箱体部分采用优质冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；

2.7工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀；

※2.8控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

※2.9紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

※2.10 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；

※2.11 具有紫外灯、风机预约定时功能；

※2.12 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；

2.13 完善的报警系统：

※（1）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大时报警；

※（2）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换报警；

※（3）风速报警：当洁净台的气流波动低于标称值的20%时报警；

※2.14 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

显示屏：2件，

1.液晶显示屏1080P   2.DDR3高度稳定内存    3、Intel双核CPU    4、2G内存硬盘，WIN7系统、32G固态   5、工作温度 20~70℃  6、丰富的应用接口CVGA*1/HDMI*1/USB*4/LAN*1/COM(RS232)*2/音频输入输出*1/内置WIFI

扫描模块：2件

1.白光扫描，不刺激眼睛   2.360°全方位读取   3.高速识读、易于使用    4.识别一维码、二维码     5工作温度20-70°C    6相对湿度5%-959%

无线摄像头：2件

WIF连接语音对进355全景、实验过程监测，全彩夜视、16G监控高速卡、400万高清。