## Sheet1
超低温冷冻储存箱市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 33分 | 带“▲”条款（18分）：每负偏离1项扣2分，如“▲”条款负偏离达9项，此项得0分； 完全符合非“▲”条款得15分；每偏离1项扣1分，如偏离≥15项的，此项得0分。 | ▲1、箱内温度 -40℃~-86℃可调，有效容积≥570L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≧40000份样本；
2、微电脑控制，LED段码屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据，显示精度0.1℃；
3、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警、A/B系统故障报警；具有报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；
4、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；
5、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；
▲6、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；进口品牌压缩机≧2个，整机稳定运行功率≤1800W;
▲7、25℃环温时，耗电量应≤9.0Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；
▲8、箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，温度均匀度≤±4℃；提供国家级别第三方机构检测报告；
▲9、25℃环温，降温至-80℃，所需时间≤3小时，并提供国家级别第三方机构检测报告；
▲10、单系统故障另一系统可保持箱内温度-80℃；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告;
11、 一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；
12、4 个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；
13、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；
14、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；
15、节能风机，智能控制风机开停，高效节能。
16、具有可电磁平衡阀模块，可满足短时间内连续开门。
17、具三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。
18、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。
▲19、电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；
▲20、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；
▲21、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等；具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；
22、具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；
23、具有医疗器械注册证；
24、整机质保五年。
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 5分 | 自2021年1月1日至投标截止日前完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分5分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：