## Sheet1
心电监护仪市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 38分 | 带“▲”条款（14分）：每负偏离1项扣2分，如“▲”条款负偏离达7项，此项得0分； 完全符合非“▲”条款得24分；每偏离1项扣0.8分，如偏离≥30项的，此项得0分。 带“★”条款为本项目实质性需求，不得偏离 | 1、便携一体式监护仪, 整机无风扇设计；
▲2、主机集成附件收纳槽。（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告或产品彩页证明并加盖供应商公章）；
3、彩色LED背光液晶屏≧12英寸，屏幕分辨率≧800*600；
4、配置锂电池工作时间≧4小时；
5、主机使用寿命≧10年；
6、安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型；
7、整机防水等级≧IPX1；
8、主机工作环境温度范围：0～40°C；
9、主机工作环境湿度范围；15～95%；
10、配置心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数
11、配置3/5导心电；
12、具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；
▲13、具有强大的心电抗干扰能力，支持直流偏置电压≧±800mv，系统噪声≦25μv （提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明并加盖供应商公章）；
▲14、支持共模抑制能力＞106 dB（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明并加盖供应商公章）；
▲15、支持≧33种心律失常分析（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明并加盖供应商公章）；
16、具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
▲17、具有心率变异性分析功能，可测量RR间期的均值、全部窦性心博RR间期的标准差、全部相邻RR间期长度之差的均方根等，反映心脏自主神经系统情况（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明并加盖供应商公章）；
▲18、具有ST段分析和STView功能，可实时监测ST段，测量范围-2.5mV——+2.5mV；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明并加盖供应商公章）；
19、具有QT/QTc测量功能；
20、脉率测量范围：20bpm-300bpm；
21、血氧测量范围：0%-100%；
▲22、支持升级Masimo血氧，可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明并加盖供应商公章）；
23、具有与NIBP同侧测量功能；
24、成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg；
25、小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg；
26、新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg
27、血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；
28、具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；
29、具有辅助静脉穿刺功能；
30、具有双通道体温监测，可提供体温差值显示；
31、支持体表和腔内两种体温探头类型；
32、支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；
33、用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；
34、支持计时器功能，可以同时显示≥4个计时器；
35、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；
36、自身支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾；
37、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式等不少于5种工作模式。
|  | ★配置清单： 1 主机1台、2 说明书1本、3 快速操作指南1份、4 国标电源线1份、5 保修卡1份、6 仪器验收单1份 整机质保5年 |  | 响应
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：