## Sheet1
便携式监护仪市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 31分 | 完全符合“▲”条款得10分每偏离一项扣2分，如偏离≥5项的，此项得0分。 完全符合非“▲”条款得21分；每偏离1项扣1.4分，如偏离≥15项的，此项得0分。 带“*”条款为实质性需求，不得偏离 | 1. 整机重量＜1Kg，抗1.2米六面跌落
2. IP44级防尘防水设计，表面材质易清洁。
3. 无风扇运行架构
4. ≥5.5英寸彩色电容屏，支持手势滑动操作。
5. 内置锂电池可提供≥5小时连续监测；配备DC车载充电接口，实现途中补电
6. 可直接作为参数模块插入床旁监护仪的任意模块插槽，即插即用。
7. 具备3/5导心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压（NIBP）、2通道有创血压监测。
8. ▲可选配微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况，该功能描述需在注册证及说明说中完成体现。
9. 支持2通道有创血压（IBP）监测，测量范围-50-360mmHg，可实时监测PPV；具备除颤同步及模拟输出功能。
10. ▲支持≥3个分析导联实时动态同步解析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析
11. 心率测量范围：成人15-300 bpm，小儿/新生儿15-350 bpm
12. 波速提供6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s可调；滤波模式包含手术模式（1-20Hz）、监护模式（0.5-40Hz）、ST模式（0.05-40Hz）、诊断模式（0.05-150Hz）
13. ▲可识别室上性心动过速、SVCs/min等室上性心律失常；支持ST段数值显示与存储、QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
14. ▲集成NEWS、NEWS2、MEWS三种EWS评分体系，可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警
15. 可显示弱灌注指数（PI）
16. 2通道体温监测支持温差计算，通道标名可自定义修改。
17. NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式
18. 数据存储：≥800条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值、≥800条NIBP结果回顾、≥40小时全息波形回顾、≥100小时趋势数据回顾
19. ▲已取得国家III类医疗器械注册证书及国家级监管部门认证，符合国际国内临床安全规范。
20. 产品设计使用年限不低于10年。
*整机质保5年 配置清单（包括但不限于） 主机（含锂电池）1 分体式主电缆组件1 分体式导联线组件1 心电电极1 血氧主电缆1 成人指夹式血氧探头1 无创血压导气管（直插式插头）1 成人血压袖套1 有创血压附件包1 使用说明书1 中文操作卡1 设备保修卡1 序列号小标贴1 合格证1
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 7分 | 自2021年1月1日至投标截止日前完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分7分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：