## Sheet1
电子支气管内窥镜市场竞价需求应答表
评分因素及分值 | 评分标准 | 首次报价（单价/元） | 最终报价（单价/元） |  | 竞价最终报价得分
报价 30分 | 满足竞价文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*30%*100
评分因素及分值 | 评分标准 | 竞价需求明细 | 实际响应明细 | 响应/偏离 | 竞价需求响应得分
竞价需求 响应情况 33分 | 完全符合“▲”条款得14分 每偏离一项扣2分，如偏离 ≥7项的，此项得0分。 完全符合非“▲”条款得19分；每偏离1项扣0.5分，如偏离≥38项的，此项得0分。 带“*”条款为实质性需求，不得偏离 | 1.1 适用范围：操作手柄（含插入管）适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗
1.2 ▲成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维
1.3 含有LED发光光源，光束角≤120°、波长范围380-780nm、功耗≤95mW
1.4 ▲软镜插入管外径≤4.0mm，工作管道内径≥2.0mm
1.5 插入部有效长度≥610mm,自带有明显的刻度标识
1.6 视场角≥120°
1.7 景深：3-100mm
1.8 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°
1.9 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲
1.10 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点明显的刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°,向右≥120°
1.11 吸引阀座为一体式防脱设计，无需专机专用耗材
1.12 ▲操作手柄具有≥3个具备独立电子功能的按键。本需求所述内容应体现于产品说明书之中
1.13 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能
1.14 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照
1.15 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能
1.16 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察
1.17 采用立体式航空插座技术连接，需能避免接触不良等使用情况
1.18 具备手柄连接座结构，可连接防水盖以及视频连接头
1.19 操作部防水等级：IPX7（不低于），配备防水盖，可进行全浸泡消毒
1.20 消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件
1.21 能通过 5.5号及以上气管导管
2.1 ▲电子内窥镜图像处理器具备医疗器械注册证
2.2.配备≥10.1英寸显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置
2.3.显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃
2.4.显示屏高宽比为16：10，最大视野可达170°
2.5.高清视频信号输出分辨率：1280×800
2.6.开机时间≤5秒，一键开机即能使用
2.7.主机可实现至少3种图像比例设置，包括但不限于16:10、16.9和4:3
2.8.具有≥3种图像形状
2.9.具有图像翻转功能，可上下、左右180°翻转
2.10.数据导出：可将录像视频导出至存储卡
2.11.具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能
2.12.具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储
2.13.具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。
2.14.图像可全屏显示
2.15.▲亮度调节：不少于3级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）,且具备关灯功能。本需求所述内容应体现于产品说明书之中
2.16.TV输出制式：可选PAL与NTSC，兼容不同地区的电视标准。
2.17.可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，多级可调（不少于15级）
2.18.可设置开机后输入管理用户的账号密码，可查看产品的实时图像及更改系统设置。
2.19.具有CVBS、DVI两种信号输出方式，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。
2.20.▲能够同时连接两条内窥镜，具备2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。本需求所述内容应体现于产品说明书之中
2.21.▲非USB接口，具有内存卡插槽，最高可支持插入容量为 128G 的标准 SD 存储卡。本需求所述内容应体现于产品说明书之中
2.22.可选配视频转接线：搭配指定型号内镜时可选配180度可旋转的视频转接线，调整视频线方向
2.23.兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括鼻咽喉镜、支气管镜、胸腔内窥镜、输尿管肾盂镜。
2.24 电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时，交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。
*整机质保五年
*配置包括但不限于： 电子支气管内窥镜操作部(含内窥镜主控软件)1条 防水盖1个 活检阀帽5个 吸引按钮2个 便携测漏器1个 管道冲洗器1个 清洗刷1套 导管固定器2个 电子内窥镜图像处理器（含主控软件）1套 移动台车1台
评分因素及分值 | 评分标准 | 类似业绩明细 |  |  | 类似项目业绩得分
类似项目业绩 5分 | 自2021年1月1日至投标截止日前完成类似项目业绩，每提供一个得1分，本项满分5分。提供合同复印件加盖供应商公章，以签订合同时间为准，不提供不得分。
评分因素及分值 | 评分标准 | 实际售后服务方案 |  |  | 竞价售后服务得分
售后服务方案 32分 | 售后服务方案至少包含产品安装调试、售后维护、培训方案、应急保障方案4项，每缺少1项扣8分，满分32分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，因缺陷每项最多扣8分，不提供不得分（内容缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致仅有框架或标题、适用的标准(方法) 错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）。
供应商授权人： | 联系方式： | 供应商名称： |  |  | 市场竞价综合得分：
采购小组成员
业务需求采购代表签字： |  |  |  |  | 招标办代表签字：